# 视频脑电采集系统招标参数

设备名称：视频脑电图仪

数量：1套

1.计算机系统：中央处理器：≥四核i5处理器；内存：≥8G；硬盘：≥1000G；光驱： DVD刻录；鼠标、键盘：USB接口；网卡：1000MB；显示器：≥24寸液晶，1920*1080。

2.脑电采集放大器:

★2.1通道数：32通道。具备9对或以上的双极通道，并可定义为普通脑电通道（见彩页）

★2.2放大器与主机传输方式：网线传输

★2.3输入阻抗：＞130M(（见检测报告）

★2.4共模抑制比：＞120dB （见检测报告）

2.5噪音：< 1.0(V pk-pk

2.6数模转换：16bits

2.7带宽：0.016～500Hz

2.8采样精度：＜0.153(V

★2.9采样率：每通道≥2000Hz （见检测报告）

2.10灵敏度：10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 500, 700, 1k, 2k, 5k,15k(V/cm

1,2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 200, 500,1500(V/mm

2.11高频滤波：15～1500Hz；

★2.12低频滤波：0.001～200Hz；（提供图片）

2.13陷波滤波器：开关，50/60Hz

2.14扫描速度：2～1200秒/页或6～240mm/秒多级可调

3.软件功能：

3.1 Windows操作系统，中文Office办公软件

★3.2中文脑电采集回放软件，中英文操作语言可自由切换 见彩页

★3.3具有阻抗实时监测功能：可对病人阻抗进行实时监测，便于即时发现病人记录电极阻抗状态，阻抗过高时系统需自动标记并报警 见彩页

★3.4断电自动恢复功能：系统断电恢复通电后，可自动开机并记录到断电前的病人记录状态，同时可自动报警通知护士站，要求自动恢复记录在3分钟内完成 见彩页

3.5放大器断开时，可继续采集视频，放大器恢复连接后，脑电采集和视频自动恢复同步采集

3.6事件列表：对各事件发生的时间，持续时间及次数进行列表统计，阅图时可直接跳转到该事件的数据位置

3.7脑电测量工具：脑电信号的频率及波幅的测量；电子尺实时测量脑电波幅和频率

3.8特殊事件标记记录：可对记录时发生的特殊事件进行自动标记或手动标记

3.9屏幕拷贝功能：将屏幕显示的脑电图形转换到其他文档内

3.10脑电数据可在任意PC机回放：可将存储设备（如光盘）中的脑电数据放在任何电脑上回放和分析，方便教学与学术交流

3.11同屏≥128导轨迹显示，多种参考导联同屏显示，利于双侧对比、多种导联组合同步对比，在寻找癫痫病灶源时更为精确

★3.12高频脑电分析软件：可同时显示80-250Hz和250Hz-500Hz的高频振荡脑电信号，并具备高频测量工具  （提供图片）

★3.13宽频脑电分析软件：可采集并分析直流漂移宽频脑电信号，对癫痫发作提示更早期的预警和定位信息。   （提供图片）

4.设备配置

4.1计算机系统

4.1.1. 英特尔酷睿i5四核处理器、8G内存、1T 硬盘、显卡、声卡、100/1000MB/S 网卡、DVD刻录机 、鼠标，键盘；

4.1.2. 21英寸液晶显示器

4.1.3. 激光打印机

4.1.4. 仪器车

4.2放大器系统

4.2.1. 32导放大器：超强抗干扰能力，电极连接及电极阻抗可以设置, 基于光纤技术的导线增加抗干扰能力,9对双极导联可以作心电、呼吸、血氧饱和度、肌电、眼动、鼾声、腿动等。

4.2.2. 隔离稳压电源*1

4.3软件系统及脑电测试项目

4.4视频系统

4.4.1快球摄像头，自动调焦，能够清晰的捕捉患者的细微动作，甚至可以观察到面色的改变，可调节图像距离、大小、角度，视频信号与脑电信号完全同步；

4.4.2摄像头支架

4.4.3麦克录音系统

4.4.4MPEG视频记录卡

4.5标准配件

EEG配件包括：盘状电极*64个、磨砂膏*2支、导电膏*2支

医用诊疗床*1张

办公椅*2张

能接入内医院HIS系统电脑（PC）*1套

电脑办公桌*1套